2025年度广州计量院计量检定装备建设项目及社会公用计量标准建设项目

初步采购需求

采购人：广州计量检测技术研究院

日期：2025年6月

- 项目概况

- 广州计量检测技术研究院作为粤港澳大湾区核心计量技术机构，为粤港澳大湾区经济建设和社会发展发挥了强有力的技术支撑和基础保障作用，积极响应《国家计量发展规划（2021-2035年）》要求，针对新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业对精准计量的迫切需求，旨在构建"产业-民生"双轮驱动的现代计量服务体系。

- 2025年度广州计量院计量检定装备建设项目及社会公用计量标准建设项目是广州计量检测技术研究院重点推进的计量能力提升工程。其中，计量检定装备建设项目预算2024.4万元，重点采购高精度计量标准装置，提升对智能传感器、精密仪器等关键设备的量值溯源能力；社会公用计量标准建设项目预算1258.12万元，着力完善医疗健康、环境监测等民生领域计量基础设施，确保量值传递的准确性与公信力。

- 因此，本次需求调查围绕计量检定装备建设、社会公用计量标准建设、科研、产业服务、能力拓展、客户需求等对设备进行选型，选定性能更优，功能更强，计量准确度更高的设备，为广州计量检测技术研究院业务开展提供技术保障。

- 采购清单

## （一）2025年度广州计量院计量检定装备建设项目

| 批次 | 序号 | 拟购设备名称 | 拟采购产品类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度广州计量院计量检定装备建设项目（第二批、第六批、第七批、第八批） | 1 | 便携式烟气高温高湿传感器校准装置 | 国产 | 1 | 台 |

- 设备基本要求（技术参数基本要求）

## （一）2025年度广州计量院计量检定装备建设项目（第二批、第六批、第七批、第八批）

### 1.便携式烟气高温高湿传感器校准装置

| 一、仪器设备概况 |  |
| --- | --- |
| 仪器设备名称 | # 便携式烟气高温高湿传感器校准装置 |
| 英文名称 | / |
| 需求数量 | 1台 |
| 是否允许进口 | 否 |
| 二、需求情况 |  |
| 1、设备预期用途： 固定污染源气体排放中颗粒物浓度现场检测，以及温度、湿度传感器现场校准。 2、设备功能及配置： 数量: 1台 具有温度、湿度和颗粒物浓度测量。 3、设备技术要求： 3.1温度测量范围：不小于(0～200)℃；分辨率0.1℃；准确度±3℃。 3.2含湿量测量范围（阻容法）：不小于(0～40)%，准确度±2%。 3.3加热温度范围：不小于（80～160）℃，准确度±5℃。 3.4采用β射线与滤纸带相结合的采样方式，可以实现现场浓度直读，也可以实现短期在线监测、在线仪器比对等情况； 3.5烟气预处理功能，可配合烟尘主机电化学传感器或紫外烟尘紫外冷干法进行尘气同采，采尘的同时还可测量含氧量； 3.6可实时测量水平和垂直方向的角度，具有倾斜报警功能； 3.7浓度范围：（0～50）mg/m3，分辨率≤0.01 mg/m3，最大允许误差±20%； 3.8采样流量：（0～50）L/min，分辨率≤0.1 L/min，最大允许误差±2.5%； 3.9含湿量：（0～40）VOL%，分辨率≤0.01 VOL%，最大允许误差±2%VOL； 3.10校准源：C14，放射性活度≤3.7 MBq（100 μCi）； 3.11校准方式：标准膜校准。 4、验收标准： 由供方送国家级或需方认可的计量检定/校准实验室进行首次检定/校准，并出具相关计量证书，交货时同时移交此计量证书，计量结果符合设备技术要求的技术指标，首次计量费用由供方负责。 5、标配须含内容： 主机1台、说明书2份、合格证1份。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由供方无条件免费更换。 |  |